MIC-300S在线有毒有害气体检测仪

产品说明书

一、MIC-300S在线式有毒有害气体检测仪概述

MIC-300S在线式有毒有害气体检测仪应用于现场气体浓度24小时连续在线监测，超标现场声光报警(选配），远程信号传输。采用国际知名品牌的气体传感器，主要检测原理有：电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等原理的气体传感器。。

MIC-300S适用于检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度；气体泄漏报警。检测种类超过500余种。坚固耐用的防爆外壳适用于各种危险场所及恶劣的工业环境，广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药等行业。

- MIC-300S在线式有毒有害气体检测仪产品特点

★多样化通讯方式
    可通过有线或无线远程传输、网络传输进行实时监控；三线制4～20mA标准信号和标准总线RS485（modbus-RTU）同时输出；兼容二次仪表、数据采集模块、PLC、DCS系统，可驱动相关设备。

●数据恢复功能，如遇误操作可以选择部分或全部恢复

●多种报警方式，报警时多方位立体指示报警状态

包含：2组继电器开关量输出，声光报警（选配）。

报警种类包含：浓度报警、故障报警。

●误操作识别功能：浓度校准误操作自动识别并阻止，避免人为因素造成不良

●零点自动跟踪，长期使用不受零点漂移影响

●目标点多级校准，保证测量的线性度和精度

●宽工作温度：-40～+70℃，支持温度补偿

●本安电路设计，防爆，具有二级防雷、防静电能力。满足国家标准，抗高强度脉冲浪涌电流冲击。具有防反接功能。符合EMI、EMC标准。

三、MIC-300S在线式有毒有害气体检测仪技术参数：

| 检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等 |
| --- | --- |
| 应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装，在线检测气体浓度的场合。 |
| 检测范围 | 0～1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、、 100%LEL、20%、50%、100%Vol可选，其他量程可订制。 |
| 分 辨 率 | 0.01ppm（0～100 ppm）， 0.1ppm（0～1000 ppm），1ppm（0～1000 ppm以上）， 0.1%LEL、0.01%Vol。 |
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等，根据气体类型、 量程、现场环境和用户需求而定。 |
| 传感器寿命 | 电化学原理2～3年，氧气2年或6年可选，红外原理5～10年， 催化燃烧3年，热导5年。 |
| 检测精度 | ≤±3%F.S （更高精度可订制） |
| 线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
| 响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 |
| 信号输出 | 总线制RS485（RTU），三(四)线制4～20mA，选配：0～20mA、 1～5V、0～5V、0～10V。 |
| 工作环境 | 温度：-40℃～+70℃，湿度：≤10～95%RH （常规）非凝露场合 在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 |
| 工作电压 | 12～30VDC直流，单台设备的标准电源为24V，1A或大于1A 的直流稳压开关电源 |
| 电源参考 | 24V，2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪，或15台 可燃、红外气体检测仪 |
| 工作方式 | 固定式安装，在线检测，扩散式测量；可选管道式、流通式、 泵吸式测量。 |
| 安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%，超出范围需降压处理。 |
| 报警方式 | 默认1路，可选2路无源触点（干节点）输出，三级报警， 报警点可设置。现场声光报警（选配）。 |
| 连接电缆 | 4～20mA选三芯屏蔽电缆，RS485选四芯，距离超1000米时 单根线径≥1.5mm；屏蔽层接大地。 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆类型 | 隔爆型 |
| 防爆标志 | ExdⅡCT6 ， 证书编号：CNEx15.1283 |
| 外型尺寸 | 233×205×65mm(L×H×W) |
| 重 量 | 1.0Kg |
| 标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、外箱包装盒 |
| 选配项 | 一体式声光报警器、分体式声光报警器、24V直流稳压电源、 连电脑监控的配件：免费上位机软件、RS485/RS232转换器、 无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线，如果 要网络传输还需 TCP/IP转换器。 |
| 无线传输 | 选配功能，可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控 电脑等监控设备，利用上位机在电脑上，进行数据分析、存储、 打印等功能 |
| 预处理系统 | 选配：常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、 高温高湿高粉尘预处理系统 |
| 安装型附件 | 选配：墙壁安装支架、固定在管道上的安装卡扣（四分、六分管）、 管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰（需注明管道或法兰尺寸，如DN50、DN15...）、防雨罩、24VDC或220AC采样泵（采样距离10米）、真空泵（采样距离大于40米）、24V开关电源、减压阀、流量计。 |

四、外型尺寸及安装方式

单位：mm

五、电气连接及负载特性

电源输入：  J1端子在电路板的左上方，标注为“G S V”，V和G为

24V直流电源的正极和负极,S和G为4-20mA输出

RS485输出：J8 为输RS485输出（标记为RS485 A和B，电源端子旁）

一级报警输出：  J4 标注为“ AL Alarm”，NC 为常闭端子，NO为常开端子、COM是公共端子

二级报警输出： （选配）J6 标注为 “AH Alarm”

声光报警器端子：若选配声光报警器，直接插到J5 端子

传感器接线端子：J2 ，在电路板左下角

备注：常规报警方式：≥AL报警&≥AH报警（默认设置，O2与N2除外）

区间报警方式：≤AL报警&≥AH报警（O2与N2的默认设置）

联动报警模式：当AH报警时 AL 也有报警输出（默认设置）

独立报警模式：当AH报警时 AL 无报警输出

AL报警输出：默认J4端子（公共端COM、常开NO、常闭NC）

AH报警输出：默认J6端子（公共端COM、常开NO）

声光报警输出：J5端子，默认报警值与AL、AH报警值一致

（公共端COM、常开NO）

报警值、报警方式、报警模式、报警输出的具体设置方法参考：第9.5章的报警设置（第14页）

负载能力：如右图所示

依据右图中的带负载能力，计算传输线路

的阻抗，来决定线材的规格。一般情况：传输

1000米距离对于有毒气体需要用三芯直径1.0

平方毫米的屏蔽电缆，可燃气体需要三芯直径

1.5平方毫米的屏蔽电缆

六、产品对位图：

七、指示灯说明及按键定义、操作说明

绿色指示灯：工作正常

红色指示灯：处于报警状态

橙色指示灯：启动的时候如果长亮橙色无法切换为绿色指示灯，代表故障。按键操作成功时长亮，代表操作成功，按任意键退回到工作状态指示灯，或等3分钟自动退出到工作指示状态

Zero 键：长按3秒钟，指示灯亮橙色，零点校准操作成功

Span↑键：通入标准气体时，按此按键会将测量值放大，指示灯亮一下代表操作成功一次

Span↓键：通入标准气体时，按此按键会将测量值缩小，指示灯亮一下代表操作成功一次

Default键：长按3秒钟，指示灯亮橙色，恢复出厂设置操作成功

4mA 键：长按3秒钟，指示灯亮橙色，4mA输出设置成功，仅对有4-20mA输出功能有效

20mA键：长按3秒钟，指示灯亮橙色，20mA输出设置成功，仅对有4-20mA输出功能有效

拨码开关：往上拨代表二进制1，往下拨代表二进制0，右边为低位，左边为高位（最左边一位必须为高位）

八、常见故障及解决对策

故障1：低浓度的时候检测不出来

解决对策：

1、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点，校准完以后马上进行检测

2、校准零点以后还检测不出被测气体，需要进行恢复出厂设置操作

3、恢复出厂设置以后还检测不出来，需要再次通入氮气或在洁净空气中进行零

点校准操作，校准完以后马上进行检测

4、检查传感器的连接线有没有被人为损坏或接触不良

5、以上四个步骤都做了还是检测不出来，需要确认一下现场是否存在被测气体，

或者被测气体的浓度确实很低，如果低于仪器的最小检出限值就无法检测

故障2：在空气中，没有被测气体，但是数值波动很大或乱跳

解决对策：

1、一般短时间零点波动范围小于最大量程的1%属于正常范围，在没有被测气体的情况下长时间漂移小于最大量程的2%属于正常范围，若超出此范围，需要确认现场是否存在被测气体，或空气中的温度和湿度波动较大，导致数值不稳，一般情况下温度和湿度波动大会造成仪器检测数值短时间波动较大，待空气中的温度和湿度恒定以后，数值也会相对比较稳定。

2、确认是否对仪器进行了零点校准或目标点校准操作，若在有被测气体的场合进行了零点校准操作就可能检测不出低浓度的气体，若在有被测气体的场合进行了目标点校准，但是校准的浓度值和实际浓度值不符，可能造成仪器数值波动很大或检测到的数值偏小，这2种情况都都进行恢复出厂操作就可以解决。

3、如果恢复出厂设置以后还无法解决问题，要确认检测仪的供电电源的功率是否足够，不要用变压器给仪器供电，最好采用直流稳压电源或开关电源供电，并且功率要大于24V，1A（单台设备供电），多台设备需要的功率更大，要注意电源线的线径不能太小，短距离给单台设备供电的线径最好大于0.75平方毫米。

4、检查信号传输线的走线，是否经过了大功率的风机、马达、变频器等会产生电磁场变化的地方，要尽量避开强电和电磁场区域，并且采用屏蔽线作为信号传输线，屏蔽层的一端接仪器的外壳，另一端要接大地，要保证接地良好。

5、如果还无法解决问题，需要确认是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了传感器，如果有冲击过传感器，将仪器上电老化24小时以后，数值还不稳就可能是传感器被冲击坏了

故障三：检测不准确

解决对策：

1、确认现场的气体浓度是否准确，有时候理论值和实际值之间的差值很大，

最好通过通入标准气体来验证仪器的准确性，或送第三方计量机构检测

2、若传感器使用的时间较长，测量值可能会有一些误差，需要先和厂家确认传感器是否还可以再继续使用，若传感器本身已经快接近使用寿命了，即使标定完当时可以正常使用，但是过不了多久又不能正常使用了，建议更换传感器

故障四：数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警

解决对策：

1、检查报警值是否被修改了

2、检查报警方式、报警模式是否被修改了

3、检查报警状态是浓度报警还是故障报警，浓度报警会出现AL或AH字样，并

且红色指示灯会闪烁，故障报警会亮黄色灯

- 如果是人为修改导致的报警可以通过恢复出厂设置来解决，故障报警需要进

一步检查是否短路、断路，接触不良，传感器故障等，或寄回厂家检查

故障五：无法和电脑通讯

解决对策：

1、检查设备地址，通讯软件里设置的地址必须和仪器的设备地址一致

2、检查RS485/RS232转换器的接线，一般TR+ 连RS485的A端子，TR- 连RS485的B端子，同时在电脑的 硬件-设备管理器-端口  检查RS485/RS232转换器对应的串口是否连接上。对于USB接口的设备，也是要检测串口是否连上。

3、检查上位机软件或仪器的设备地址是否有重复的地址编号，不能有重号

九、设备维护

检测仪在正常的使用中，大部分传感器的有效使用寿命为24-36个月。在有效使用寿命期内，每6个月或1年要定期对传感器进行一次标定检查，以保证气体检测功能的准确有效。超过有效使用期的和有故障的传感器必须进行更换。

9.1 传感器更换

在传感器出现故障后，请将仪器寄回厂家更换并重新校准。

9.2 传感器标定

详见第9章节9.1和9.2细节描述。在标准气体未准备好时请勿操作。当误操作时需要通过第9.3 章节的操作来恢复出厂设置

十、注意事项

- 严禁在现场带电开盖操作

- 严禁带电更换传感器

- 安装、调试、设置等操作必须由专业人员进行

- 检测仪的标定检查要定期进行

- 超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换

- 避免用高于测量量程的气体冲击传感器

十一、.技术性能及参数

主要技术指标

| 检测气体 | 量程 | 精度 | 最小读数 | 响应时间T90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气( EX ) | 0-100%LEL | ＜±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 可燃气( EX ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
| 甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | ＜±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
| 氧气( O2 ) | 0-30%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
| 氧气( O2 ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
| 氧气( O2 ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氮气( N2 ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
| 二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-1ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-5ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | ＜±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
| 臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | ＜±2%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-20ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-200ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | ＜±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-100%LEL | ＜±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-1000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-20000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-40000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氢气( H2 ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
| 氦气( He ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
| 氩气( Ar ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
| 氙气( Xe ) | 0-100%Vol | ＜±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
| 氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | ＜±2%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
| 光气( COCL2 ) | 0-1ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
| 光气( COCL2 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
| 硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟气( F2 ) | 0-1ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 氟气( F2 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟气( F2 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟化氢( HF ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟化氢( HF ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | ＜±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
| 溴气( Br2 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 溴气( Br2 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | ＜±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | ＜±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
| 乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 乙醛 | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 甲醇( CH6O ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 甲醇( CH6O ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 典气( I2 ) | 0-50ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 笑气( N2 O ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | ＜±2%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 苯( C6 H6 ) | 0-20000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 甲苯( C7 H8 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 甲苯( C7 H8 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 甲苯( C7 H8 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 甲苯( C7 H8 ) | 0-20000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 二甲苯( C8 H10 ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二甲苯( C8 H10 ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 二甲苯( C8 H10 ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二甲苯( C8 H10 ) | 0-20000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-200000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 挥发性气体( PID ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
| 挥发性气体( PID ) | 0-10ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 挥发性气体( PID ) | 0-100ppm | ＜±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 挥发性气体( PID ) | 0-2000ppm | ＜±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 挥发性气体( PID ) | 0-200000ppm | ＜±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |

注：其它未在上表列出的气体以及其他检测量程可来电咨询。

深圳市逸云天电子有限公司

公司地址：深圳市宝安区西乡东方建富愉盛工业区10栋7楼南

邮编：518052

公司电话：0755-26991270   传真号码：0755-26991275

公司邮箱：micsensor@126.com

公司网址： http://www.yiyuntian.net

http://www.eranntex.com